Техническое задание

На оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники (далее - МТ) (перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию, указан в Приложение №1 к техническому заданию)

2. Основные требования к оказываемым услугам: Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

2.1. Плановое (периодическое) ТО включает в себя:

- периодический (плановый) осмотр технического состояния (ПОТС);

- периодическое техническое обслуживание (ПТО);

2.2. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) осмотр технического состояния (ВОТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).

Сроки оказания услуг: с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.

Место оказания услуг:  Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Северная,д.1а; Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Уральская,д.35а;

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Описание и периодичность оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники (МТ) | ТО МТ включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности МТ при использовании ее по назначению | ТО МТ проводится в соответствии с регламентом выполнения ТО, в сроки: - в соответствии с групповыми маршрутными картами; - графиком ТО МТ; - в соответствии с п.2.1 и 2.2 технического задания. |
| 1.1. | Плановое ТО | 1) периодический (плановый) осмотр технического состояния (ПОТС) | ПОТС проводится в соответствии с графиком ТО, согласованном сторонами, в соответствии с периодичностью, указанной в ТЗ и перечне МТ (для МТ, находящейся на ежемесячном ТО – не реже 1 раза в месяц) , и включает в себя: - внешний осмотр МТ; - определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности МТ; - осмотр состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу; - выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки МТ; - проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.; - проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов; - проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств; -проверка работоспособности МТ в целом при выполнении ею основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации. |
|  |  | 2) периодическое техническое обслуживание (ПТО) | ПТО включает типовые регламентные услуги и проводится в соответствии с графиком ТО, согласованном сторонами, но не реже 1-го раза в месяц (для МТ, находящейся на ежемесячном ТО): - общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.п. МТ в целом и ее основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией); - дозаправка МТ эксплуатационными материалами; - зачистка контактов реле, пускателей и т.д.; - очистка оптических поверхностей от загрязнений; - затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.; - замена водяных и воздушных фильтров; - все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры; - специфические услуги для конкретного типа МТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации; - демонтаж и монтаж встроенных контрольно- измерительных приборов для проведения метрологической поверки в соответствии с графиком поверки. |
| 1.2. | Внеплановое (текущее) ТО | 1) внеплановый (текущий) осмотр технического состояния (ВОТС); 2) внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО). | ВТО проводится только для МТ, находящейся на ежемесячном ТО, по результатам ВОТС МТ и включает в себя устранение мелких неисправностей: - замена плавких предохранителей, автоматов защиты; - восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима услуг, концевых выключателей; - восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений; - удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей МТ; - замена шлангов при их разрыве; - замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата; - замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата. Исполнитель должен направить специалиста для оказания услуг по внеплановому ТО на месте эксплуатации МТ после получения заявки от Заказчика в течение 2 (двух) часов и восстановить исправность и работоспособность МТ в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации МТ после проведения дефектации в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановить работоспособность МТ после проведения внепланового ТО – Исполнитель должен выдать направление на диагностику неисправностей для проведения текущего ремонта. |

3. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий:

- наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 в соответствии с п.5.5 национального стандарта ГОСТ Р 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных заказчиков", применение которого регламентировано п.2. ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень МТ, подлежащей техническому обслуживание