|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство здравоохраненияЧелябинской областиГосударственное автономное учреждениездравоохранения«Детская городская клиническая БОЛьница № 8 г. ЧЕЛЯБИНСК»(ГАУЗ «ДГКБ № 8 г. Челябинск»)Дружбы ул., д. 2, г. Челябинск, 454047Тел.(351) 721-24-22;e-mail:dgkb8@mail.ru;ОКПО 32551061; ОГРН 1027402818178;ИНН\КПП 7450006213/746001001от «29 » октября 2023 г. № |   |  |

**Ответ на запрос**

Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости ,мл. Не менее 500, но не более 550

ИЗМЕНИТЬ: убрать не более, т.к. только один изготовитель. Оставить Не менее 500 мл Общий объем банки увлажнителя ,мл. не менее 800, но не более 850 ИЗМЕНИТЬ: Убрать не более, т.к. только один изготовитель оставить не менее 800 мл

Ответ: Общий объем банки увлажнителя – не менее 800, не более 850 мл и Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости ,мл. Не менее 500, но не более 550 является необходимым и достаточным для нужд учреждения. Увлажнители с большим общим и рабочим объемом банки учреждению не требуется.

В законодательных нормах закреплено право Заказчика устанавливать в документации о закупке требования к поставляемому товару с учётом его потребностей, поскольку потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований.

Заказчик вправе определить такие требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, которые соответствуют потребностям заказчика с учетом специфики его деятельности

Габаритные размеры увлажнителя ДхШхВ, (мм) Не более 150х110х365 ИЗМЕНИТЬ: на не

более 160х120х400

Ответ: Ответ: Помимо увлажнителей кислорода на закупаемых консолях будет размещаться и прочее навесное оборудование. Требуемые габариты позволят удобно разместить навесное оборудование на консоли и избежать скученности, что полностью соответствует потребностям медицинского персонала

На ротаметре должна быть указана маркировка, включающая указание газа, единицы измерения расхода (л/мин), товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение ротаметра, год выпуска, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя. УБРАТЬ, т.к. ротаметр - это не самостоятельное устройство, он входит в состав Увлажнителя кислорода, как единого прибора. Зав № , год выпуска и др. параметры указаны в пспорте на Увлажнитель кислорода.

Сведения о поверке ротаметра медицинского газового (Дата поверки, Результат поверки, Дата

очередной поверки, Подпись и клеймо поверителя) УБРАТЬ, т.к. ротамтер - это не средство измерение и поверка только у одного производителя.

Ответ: Поверенный ротаметр позволяет наиболее точно проводить кислородотерапию, что в полной мере соответствует потребностям заказчика и интересам пациента. Заказчик формирует техническое задание, ориентируясь на свои потребности.

Устройство для увлажнения кислорода, соответствующее техническому заданию, в том числе с наличием поверенного ротаметра, свободно может быть приобретено на существующем рынке.

Решением № 033/06/33-401/2021 от 23.04.2021 года УФАС по Владимирской области установлено, по жалобе ООО «Элема-Н» о необоснованно включенном требовании к товару о наличии Свидетельства об утверждении типа средств измерений и Свидетельства о поверке ротаметра определено, что жалоба является необоснованной.

Решением № 047/06/64-722/2021 от 16.04.2021 года от Комиссии Ленинградского УФАС России по жалобе ООО «ЭлектроМед»: о необоснованно включенном требовании к товару: наличие сведения о поверке ротаметра медицинского газового (Дата поверки, Результат поверки, Дата очередной поверки, Подпись и клеймо поверителя), требования к качеству товара: Свидетельство об утверждении типа средств измерений на ротаметр определено, что жалоба является необоснованной.

Необходимо отметить, на основании вышеизложенного, Заказчик не находит в своей документации признаков нарушений Закона о контрактной системе и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководство по эксплуатации на ротаметр медицинский кислородный УБРАТЬ, т.к. ротаметр- это не самостоятельное устройство, а он входит в состав Увлажнителя кислорода, как единого прибора. Единый руководство по эксплуатации есть на Увлажнитель кислорода

Паспорт на расходомер кислорода УБРАТЬ, т.к. ротаметр - это не самостоятельное устройство, а он входит в состав Увлажнителя кислорода, как единого прибора. Единый паспорт есть на Увлажнитель кислорода

Регистрационное удостоверение на расходомер кислорода УБРАТЬ, т.к. ротаметр - это не самостоятельное устройство, а он входит в состав Увлажнителя кислорода, как единого

прибора. РУ есть на Увлажнитель кислорода

Ответ: В требованиях к документам при регистрации медицинских изделий отсутствует указание о запрете на наличие паспорта и руководства по эксплуатации на комплектующие. В руководстве по эксплуатации на ротаметр указываются в том, числе и данные о поверке ротаметра- дата поверки, периодичность и т.д. Ротаметр медицинский кислородный является также зарегистрированным медицинским изделием, которое может эксплуатироваться и отдельно, не в составе увлажнителя кислорода и имеет отдельный паспорт. В документации отсутствует требование о способе оформления руководства по эксплуатации на ротаметр медицинский кислородный.

Кроме того, в Решении № 066/01/18.1-857/2021 от 15.03.2021 года УФАС по Свердловской области указано: «Таким образом заказчиком правомерно установлено требование о наличии у потенциального поставщика по договору руководства по эксплуатации на ротаметр медицинский кислородный».

кислорода

Требования, которые изложены в документации Закупка №32413199631, нарушается ФЗ № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции», ст.14.31–14.33, 19.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Согласно ч. 1 ст. 1 № 223-ФЗ, заказчику следует создавать условия добросовестного

соперничества, в п. 2 ч. 1 ст. 3 указано, что необходимо исключить дискриминацию и

необоснованные действия по отношению к участвующим лицам.

Из открытых источников только один производитель в РФ использует ротаметр со

Свидетельствами об утверждении типа средств измерений и Свидетельством о поверке,

каковым является предприятие ЗАО «Альтернативная наука» (г. Санкт – Петербург).

Остальные производители используют индикаторы кислорода, которые тарируют при

производстве с такой же точностью., указанное требование необоснованно снижает

круг потенциальных участников закупки.

Увлажнитель кислорода является медицинским изделием, которое зарегистрировано в

установленном порядке и разрешено Министерством Здравоохранения РФ для

применения в медицинской практике на территории РФ. Данное изделие не является

Средством измерения медицинского назначения (СИМН) соответственно, не имеет, и

не должно иметь Свидетельства об утверждении типа средств измерений, также

Свидетельства о поверке.

Соответственно на основании вышеизложенного, мы делаем вывод что заказчиком

лоббирует конкретного производителя ЗАО «Альтернативная наука» (г. Санкт –

Петербург).

Таким образом просим внести изменения в Приложение № 1 к информационной карте

закупки СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Ответ: Объектом закупки является поставка товара, а не его производство, ввиду чего поставщиком такого товара может быть любое заинтересованное лицо, в том числе и не его производитель.

Заказчик формирует техническое задание, ориентируясь на свои потребности.

В процессе анализа рынка был получен, изучен и обобщен ряд коммерческих предложений от потенциальных поставщиков, что указывает на то, что требуемое оборудование свободно может быть приобретено на существующем рынке.

Все предполагаемые поставщики продукции являются участниками свободных рыночных отношений, открытые для сотрудничества и торговли.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки Поставщик – это продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Из смысла статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что поставщиком по договору поставки может выступать как непосредственно производитель, так и лицо, закупающее необходимый товар.

Вышеуказанные доводы и обстоятельства свидетельствуют о наличии свободной конкуренции и возможности поставить товар, являющийся предметом закупки, неограниченным кругом участников. Отсутствие на момент размещения заказа у отдельных юридических и физических лиц, занимающихся реализацией изделий медицинского назначения, в наличии необходимых позиций товара, с заявленными Заказчиком характеристиками, не является нарушением прав и законных интересов таких лиц, а также не является ограничением конкуренции. Действующее законодательство не накладывает на Заказчика при размещении заказа на поставку товаров обязанность учитывать интересы каждого участника рынка, осуществляющего реализацию товаров данной группы.

Необходимо отметить, на основании вышеизложенного, Заказчик не находит в своей документации признаков нарушений Закона о контрактной системе и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральный закон № 223-ФЗ.