**Техническое задание**

**на поставку дезинфекционной камеры**

**Заказчик:** ООО Санаторий «Ассы».

**Предмет закупки:** поставка дезинфекционной камеры (далее – «Товар»).

**Условия и срок поставки:** Доставка Товара осуществляется любым доступным способом силами и за счет Поставщика на склад Покупателя в рабочее время по адресу: Республика Башкортостан Белорецкий район с. Ассы ул. Больничная д.1 в срокне более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.ЦенаТовара должна включатьстоимость доставки по адресу Покупателя, подключение и выполнение пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Покупателя.

 **Условия оплаты:**в течение 120 (сто двадцать) календарных днейс момента поставки и подписания Сторонами оригинала товарной накладной или универсального передаточного документа на товар, на основании оригиналов счета-фактуры, счета на оплату.

**Технические требования к товару:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Параметры эквивалентности** |
| 1. | Дезинфекционная камера КВФЭ-1,5/0,9 «СН» или эквивалент | 1 | шт. | Дезкамера предназначена для дезинфекции и дезинсекции одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей, а так же книг и архивной документации документации по паровоздушному и пароформалиновому методу.Процесс работы возможен как с помощью системы подключенного водоснабжения, так и автономно.Количество дверей -2 шт.Материал внутреннего корпуса камеры , поверхностей и элементов камеры соприкасающихся с водяным паром, парами формальдегида и аммиака – нержавеющая сталь.Материал внешнего корпуса камеры – нержавеющая стальМасса – не более 280 кг;Род тока – переменный трехфазный;Напряжение – 380 В;Время выхода в рабочий режим, не более - 25минут Автоматическая заливка воды в парообразователь и поддержание ее на необходимом уровне при помощи датчиков уровней электромагнитного клапна–наличие; Объем воды заливаемый в парообразователь, не более - 25 лит.Датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе -наличие;Провода питания нагревательных элементов и все электрические соединения находятся снаружи дезинфекционной камеры –соответствие;Корпус цельносварной– соответствие;**Комплектация:**Камера в собранном виде с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления и поддоном для формалина – 1Противень для формалина - 1Вытяжной патрубок с прокладкой - 1Щит управления -1Парообразователь в сборе ( с электромагнитным клапаном и датчиками уровня);Кожух парообразователя -1;Установленный вытяжной клапан -1;Частота – 50 Гц;Потребляемая мощность – не более 8 кВт;Микропроцессорное регулирование температуры и влажности- наличие;Комплектуется не менее 6-ю съемными полкам;Стабильность температуры по времени ±2°ССтабильность температуры по объему ±3°ССтабильность влажности по времени ±3%Стабильность влажности по времени ±5% Габаритные размеры:Ширина – не менее 1030 мм (с электрощитом);Высота – не более 1950 мм;Внутренние размеры камеры:Длина – не более 1370 мм;Ширина – не более 710 мм;Высота общая – не менее 1670 мм;Высота от основания решетки до потолка - не менее 1400мм;Общий объем – не более 1,55 м3;Площадь пола – не более 0,9 м2;Загрузочный объем – не менее 1,4 м3;Регистрационное удостоверение – наличие; |

**Требования к поставке товара:**

-Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Покупателя. Товар должен принадлежать Продавцу на праве собственности. Товар не должен находиться под арестом, иметь каких-либо ограничений и/или обременений, а в случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен;

- ПоставляемыйТовар, должен соответствовать требованиям установленным законодательством РФ, в том числе действующим регламентам Таможенного союза в том случае, если поставляемый товар подпадает под их действие.

- Поставляемый товар должен быть новым не ранеевторого полугодия 2023 года выпуска, ранее не использованным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Покупателем правил хранения и/или использования поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используются;

- Отгрузка товара сопровождается товарной накладной, счётом-фактурой, актом приёма-передачи, счётом на оплату, УПД и другими платёжными документами, а так же сопроводительные документы от производителя. В установленных законодательством Российской Федерации случаях предоставляет Покупателю на товар: сертификат (декларацию) соответствия, регистрационное удостоверение и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- Доставка товара в адрес указанный Покупателем, погрузочно-разгрузочные работы, подключение и выполнение пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Покупателя осуществляется силами Поставщика. Поставщик за сутки до поставки товара обязан письменно или другим доступным способом информировать Покупателя о намерениях отгрузки;

- Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя в порядке и на условиях подписанного Договора поставки;

- Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и соответствовать международным стандартам упаковки, отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации;

- Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или предоставлением иного надлежащего документа.

- Гарантийный срок на поставляемый товар, предоставляемый Поставщиком, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара, но не менее чем срок гарантии, предоставляемый производителем товара.

- Предоставление гарантий Поставщика и производителя товара осуществляется вместе с поставкой товара.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличие сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

-Все необходимые инструкции и сопроводительные документы на товар должны быть на русском языке.

- В период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счётвыполнить гарантийный ремонт либо заменить некачественный или вышедший из строя товар, в результате поставки товара ненадлежащего качества, а также устранить скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Поставщика или производителя товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя такого требования в письменной форме.

- В случае отказа Поставщика от исполнения гарантийных обязательств, Покупатель вправе привлечь эксперта, экспертную организацию. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Расходы на экспертизу несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

**В случае, если в настоящем техническом задании, проекте договора, извещении включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считать ничтожными.**