ЗАПРОС:

Согласно документации "Приложение № 1 к информационной карте закупки"

Указано:

Функция подключения к информационной системе клиники через Ethernet сеть для передачи данных с инфузионной консоли

Следует ли считать это предметом поставки и консоль нужно включить в состав предложения? Или заказчику нужно указать какую консоль и какого производителя уже имеет заказчик, что является ограничением для участия других поставщиков.

Функция подключения к информационной системе клиники может быть напрямую, без проводов и без инфузионной консоли, например через WiFi. Просим изменить требование, либо указать как возможность соединения «по LAN или WLAN»

Информационная система клиника должна быть чётко обозначена и указана, т.к. это является конкретным ограничением для многих производителей медицинской техники. Просим удалить требование, либо указать конкретную информационную систему.

ОТВЕТ:

Заказчик определил раздел «Функция подключения к информационной системе клиники через Ethernet сеть для передачи данных с инфузионной консоли со значением параметра Наличие». Данная функция является критически важной при наличии в ОРИТН цифровой реанимационно-анестезиологической системы – «РАИСА», работающей в режиме через Ethernet с интеграцией в цифровую платформу через проводную сеть, имеющуюся в газово-сетевых реанимационных консолях с «разветвителями» передачи-обмена данных. Данная система не требует приобретения и установки специализированной инфузионной консоли.

Заказчиком принято решение о внесении изменений в части формулировки названия консоли и установки дополнительного требования с использованием протокола HL7 сети Ethernet для интеграции в информационную систему клиники, имеющейся у заказчика.