Запрос 3.

Предметом закупки является поставка Насоса шприцевого инфузионного.

По совокупности характеристик в Приложении № 1 к информационной карте закупки «СПЕЦИФИКАЦИЯ» соответствует 3 производителям, однако, содержит параметр не имеющий клинического значения, но при этом не позволяющий участвовать в конкурентной закупке. В целях предотвращения ограничения конкуренции просим внести изменения в технические характеристики (Приложении № 1 к информационной карте закупки «СПЕЦИФИКАЦИЯ»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель*(наименование характеристики)* | Значения показателей | MEDCAPTAIN | B. Braun | Mindray |
| Функция подключения к информационной системе клиники через Ethernet сеть для передачи данных с инфузионной консоли | *Наличие* | *Наличие через LAN и Инфузионную консоль (HP-80)* | Отсутствие . Только через Инфузионную консоль Space plus | Отсутствие . Только через Wi-fi или Инфузионную консоль eDS/nDS |

Прямое соединение через LAN разъем есть только у MEDCAPTAIN, что прямо ограничивает конкуренцию в аукционе.

Основываясь на ответе заказчика (Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32514830482 Размещено 26.05.2025 14:14 (МСК+2) - ответ на запрос №1) о критической важности возможности передачи информации в «РАИСА» - данная система не требует приобретения и установки специализированной инфузионной консоли, но и не имеет подтверждения о возможности подключения одиночных насосов через Ethernet.

Помимо этого, обращаем внимание что поставка заявлена в неонатальный корпус, куда по стандартам ставиться 8-12 инфузионных насосов на койку. Без специализированной инфузионной консоли (которая имеется у всех вышеперечисленных насосов) - Количество проводов, опоясывающих неонатальную койку не эргономично, противоречит сан-пин, а Ethernet добавит дополнительных кабелей.

Просим исключить данный пункт, или добавить возможность передачи через инфузионную консоль или Wi-Fi соединение.

В случае игнорирования или предоставления формального ответа будем вынуждены обратиться в антимонопольную службу.

Ответ.

В виду ограниченного количества заказываемых шприцевых насосов – приобретение инфузионной консоли/станции не планировалось.

Заказчик определил распределение 20 шприцевых насосов на 13 реанимационных мест по 1-2 на койку, для использования специфических ЛС (пролонгированная регулируемая контролируемая инфузия инсулинов, наркотических анальгетиков, гепаринов идр.) с возможностью интеграции в цифровую платформу, имеющуюся у заказчика и возможностью индивидуальной интеграции через LAN разъем и/или Wi-Fi соединение с каждого шприцевого насоса в кабельную сеть имеющуюся у заказчика.